microfluidics M-110P

- 操作前請先確認紅色緊急按鈕為拉起狀態

- 插電源(左側方)，啟動電源開關

- 出料口以容器裝廢液

- 將二次水倒入進料口玻璃管中(以適量二次水清洗機器中的酒精)

- 按綠色按鈕馬達開始運轉

- 拉起黑色按鈕機器開始運作，壓下黑色按鈕機器停止

- 確定管路暢通後，將冰塊倒入出料杯中

- 將buffer倒入進料口玻璃管中，重複步驟5，使管路充滿buffer

- 將sample倒入進料口玻璃管中，重複步驟5

- 破菌完成後，倒入大量二次水(200cc)清洗

- 將酒精倒入進料口玻璃管中(100cc)，使管路充滿酒精

- 關閉所有電源，拔掉插頭

建議事項：

若要調整破菌壓力，在步驟6前旋開壓力閥，拉起黑色按鈕即可在壓力表中觀察到壓力值，旋轉壓力調整鈕至所需壓力，壓下黑色按鈕機器停止運轉，將壓力閥關上，繼續進行6以後步驟。